Ajuster la taille du cadre aux dimensions de l’image (en mode « Déplacement ») sur la tablette ou le téléphone
✂
✂

---
Mire de collimation pour télescope Unistellar.
Imprimer la mire sur film transparent.
Mode d’emploi :
Pointer une étoile brillante.
Défocaliser le télescope (tourner la molette de réglage à fond dans un sens ou dans l’autre). L’étoile laisse place à une tâche lumineuse.
Presser sur « Modifier » et ajuster le gain et/ou le temps de pose pour que la croix de « l’araignée » se détache nettement sur l’étoile.
Presser ensuite sur « Déplacement » et centrer l’étoile. On pourra à cet effet s’aider de la mire que l’on déposera sur l’écran de la tablette ou du téléphone. Les dimensions du cadre extérieur de cette mire doivent donc être ajustées à celle de l’image.
Prendre une photo de l’étoile.
Ouvrir cette photo depuis la galerie et zoomer. Vérifier que l’araignée sépare l’étoile en quatre parties égales à l’aide de la mire (les bords de l’étoile doivent être parallèles aux cercles concentriques lorsque les axes de la mire sont alignés avec ceux de l’araignée).
Dans le cas contraire, corriger la collimation comme expliqué dans le manuel Unistellar (si l’araignée est décalée à droite par exemple, tourner les vis de collimation pour déplacer l’image vers la gauche et recommencer au 4).
Travailler avec une photo permet de zoomer à volonté et de s’affranchir du scintillement de l’image.
Affinement de la collimation :
Il convient de vérifier/affiner la collimation sur un champ d’étoiles dense (en particulier parce que l’axe du miroir peut se se décaler lorsque le télescope est refocalisé). A cet effet,
Refocaliser le télescope sur la même étoile avec le masque de Bahtinov.
Pointer ensuite un champ d’étoiles dense (Voie Lactée, …).
Faire une acquisition en visuel assisté (~60s) pour faire apparaître un maximum d’étoiles.
Repérer sur l’image la zone où les étoiles sont les plus fines et rondes (si besoin, par opposition aux zones où les étoiles apparaissent déformées). Le miroir du télescope pointe vers cette zone du capteur.
Si nécessaire, ramener cette zone au centre de l’image à l’aide des vis de collimation. Vérifier la collimation en recommençant au 10.

---
Quelques notions d’optique pour comprendre la collimation (à valider !...)
Un miroir parabolique focalise les rayons parallèles à son axe sur son « foyer » F. Les objets à gauche (droite) de cet axe sont réfléchis à droite (gauche) sur le capteur, et ceux en haut (bas) sont réfléchis en bas (haut) : le miroir parabolique forme une image inversée sur le capteur, qui sera ensuite redressée par le logiciel (Fig. 1).
Fig. 1 : Schéma de principe d’un miroir parabolique.
Le miroir ne forme un point sur l’image (à son foyer F) que pour une objet E situé « à l’infini » sur son axe. Les étoiles G et D ci-dessus forment des tâches G’ et D’ sur l’image d’autant plus étendues qu’elles sont loin de l’axe du miroir. La collimation consiste à aligner l’axe du miroir avec celui du tube de sorte que l’ensemble des étoiles vues par le télescope soient aussi proches que possible de l’axe du miroir.
Collimation avec un miroir défocalisé.
Une fois le télescope défocalisé, les rayons lumineux convergent devant ou derrière le capteur si bien que l’étoile visée E apparaît comme une tâche floue découpée par l’araignée à l’entrée du tube (Fig. 2).
Capteur
Miroir
E
G
D
G’
D’
F

---
Araignée
axe tube
axe miroir
Araignée
(a)
(b)
Si le miroir pointe à droite du capteur par exemple, alors l’étoile E est en fait bien à droite de l’axe du télescope lorsqu’elle est au centre de l’image (Fig. 2a). De ce fait, la croix de l’araignée située le long de cet axe apparaît décalée à gauche de l’étoile. De façon générale, le centre de l’araignée pointe dans la direction opposée au foyer du miroir. Il va donc falloir faire pivoter l’axe du miroir vers la gauche. Au cours de cette rotation, l’image de l’étoile E doit se décaler à gauche sur le capteur, donc à droite sur l’image redressée (Fig. 2b). C’est pourquoi il faut agir sur les vis de collimation de façon à décaler l’image de l’étoile vers la droite (et de façon générale, dans la direction opposée à celle pointée par le centre de l’araignée).
Fig. 2 : Principe de la collimation.
Image